行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2025〕7号

当事人：广东增源检测技术有限公司

统一社会信用代码：91440101558368736L

登记地址：广州市南沙区东涌镇石排村市南公路东涌段231号

法定代表人：梁柏林

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市南沙区东涌镇石排村市南公路东涌段231号建成专业分析测试实验室建设项目，项目业务范围主要为水质与废水、环境空气与废气以及噪声等项目的监测。项目主要设备有：红外分光测油仪2台、紫外可见分光光度计2台、原子荧光光度计2台、原子吸收分光光度计4台、气相色谱仪6台、液相色谱仪1台、气相色谱质谱联用仪4台等。主要工艺流程为：现场采样→实验室接样→样品前处理→样品检测→出具检测报告。

2024年7月3 日、7月12日和2025年1月8日，我局执法人员对当事人进行调查发现，当事人存在以下事实情形：（1）中山市长兴纸品包装有限公司、中山市华盛胶粘制品有限公司、中山市标力玻璃有限公司、中山市盛进纸品有限公司、中山市超雅包装材料有限公司的《检测报告》及原始记录显示，当事人有组织及无组织臭气浓度采样均仅采集了1个样品，不符合《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905-2017）第4.4.1及4.4.2“样品采集次数不少于3个”的采样频次要求；（2）中山市标力玻璃有限公司的《检测报告》及原始记录显示，当事人无组织非甲烷总烃采样仅采集了1个样品，不符合《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）4.3“实行连续1小时采样，或者实行1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值”的采样频次要求；（3）中山新隆昌化工有限公司的《检测报告》及原始记录显示，当事人非甲烷总烃采样时间为11：00-12：00，不能体现采样是否等时间间隔采样，不符合《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/397-2007）中10.2.2“排气筒中废气的采样以连续1小时的采样获取平均值或在1小时内，以等时间间隔采集3-4个样品，并计算平均”的要求。另外，视频监控显示，当事人实际于11：34进入企业，原始记录显示的采样时间和实际现场采样时间不一致。当事人存在未按照环境监测规范，造成监测数据失实的违法行为。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》、现场照片（提取时间：2024年7月3日，提供单位：广州市生态环境局）、《调查询问笔录》（提取时间：2024年7月12日、2025年1月8日，提供单位：广州市生态环境局）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905-2017）（节选）（提取时间：2024年7月19日，提供单位：广州市生态环境局）、监控视频截图（2025年1月2日，提供单位：广州市生态环境局）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）（节选）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/397-2007）（节选）（2025年2月28日，提供单位：广州市生态环境局）、《生态环境监测机构检查表》（提取时间：2024年11月29日，提供人：张展毅、张建平）、《关于对广东增源检测技术有限公司6份检测报告专家核查意见的相关说明》（提取时间：2024年12月25日，提供单位：广东贝源检测技术股份有限公司）、《关于对广东增源检测技术有限公司检测报告专家核查意见审核情况的说明》（提取时间：2024年12月27日，提供单位：广州市生态环境局南沙环境监测站）、《检测报告》及原始记录表（提取时间：2024年7月3日，提供单位：广东增源检测技术有限公司）、营业执照及身份证复印件（提取时间：2024年8月21日，提供单位：广东增源检测技术有限公司）等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

《广东省环境保护条例》第十二条第三款规定：“ 环境监测机构应当按照环境监测规范从事环境监测活动，接受生态环境主管部门的监督，不得弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改环境监测数据。任何单位和个人不得伪造、变造或者篡改环境监测机构的环境监测报告。”当事人上述行为违反了前述规定。我局于2025年3月20日向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗环（南）罚告〔2025〕7号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人于2025年3月25日向我局提出书面陈述、申辩意见，当事人提出的主要陈述、申辩意见如下：“1.针对《告知书》中的（1）（2）事实情形，我司说明如下：我司是按照与委托方签订的合同履行检测工作。因客户委托的检测频次与上述技术规范要求不同，故我司在相应的《检测报告》中未作出符合性评价。2.针对《告知书》中的（3）事实情形，我司说明如下：在开展有组织废气非甲烷总烃采样时，1个样品的采样体积为3L，采集时间约1分钟左右。经与两位采样员核实，采样员在 11：39-12：00 时间段内等间隔采集完三个样品，采样时间分别为：11：39-11：40、11：49-11：50、11：59-12：00，采样记录未体现到具体时间，只记录了11：00-12：00时段，以此来表示11：00-12：00时间段内1小时的代表值。我司认为是因为公司的采样记录表格不细致造成的，后期我司对于采集固定污染源有组织排放废气污染物非甲烷总烃时，记录具体采样时间。中山新隆昌化工有限公司废气采样按上述说明进行采样监测，企业在2024年5月21日-23日生产工稳定，故本次非甲烷总烃采集样品真实有效。3.对于此次被指出的问题，我们深刻认识到其严重性。并迅速成立专项整改小组，针对存在的问题逐一排查，制定了详细的整改计划，并严格按照计划推进整改工作。目前，在与客户签订合同时已反复明确告知：依照监测技术规范的要求，臭气浓度需采集3个样品，无组织非甲烷总烃需在1个小时内等时间间隔采集3个样品，以此才能开展符合性评价。同时，修改了无组织废气非甲烷总烃的采样原始记录表格，要求细化采样时间，以此更清楚的体现采样过程，完善原始记录。另外，公司正在上线全过程LIMS 系统，对于采样外勤人员进行更严格的管控，以杜绝后续此类情况的发生。4.鉴于此次的违法行为对环境未造成重要影响，申辩人希望贵局能够给予我司改正的机会、不予处罚。”

经审查，我局认为，当事人确有未按照环境监测规范，造成监测数据失实的违法行为，且不属于《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。当事人提出的不予处罚的申辩意见依法不能成立，我局不予采纳，理由如下：第一，环境监测机构应当依法按照环境监测规范从事监测活动，合同约定不能作为当事人不按照环境监测规范开展监测活动的理由。第二，中山新隆昌化工有限公司的《检测报告》原始记录显示11：00-12：00时间段内非甲烷总烃的采样体积为3L，仅为1个样品的体积，且当事人也仅能提供1个样品的设备采样记录，因此，我局对当事人采集3个样品的说法不予支持。但是，鉴于当事人确实采取了一定的整改措施，以及从教育与处罚相结合、优化营商环境的角度考虑，我局决定对当事人从轻处罚，并在告知罚款金额基础上酌情减少至法定最低处罚数额。现本案经我局审查结束。
   根据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款“违反本条例第十二条第三款规定，环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，并可处二万元以上五万元以下罚款；……”和《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》附件1§13.1.2及第十一条第一款第二项、第二款的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款2万元（贰万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《生态环境行政处罚办法》第七十条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府提出行政复议申请（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼广州市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月14日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开